聊城市人民医院

DSA装置及后装机应用项目（一期）

竣工环境保护验收意见

2025年10月23日，聊城市人民医院根据《聊城市人民医院DSA装置及后装机应用项目（一期）竣工环境保护验收监测报告表》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行管理办法》，严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护设施验收技术规范 核技术利用》（HJ1326-2023）、项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本期进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

聊城市人民医院位于聊城市东昌府区东昌西路67号。项目于医院西区医疗保健中心楼3楼拟利用现有房间改造建设DSA手术室2座，新购和利用已有DSA装置各1台（套），属使用Ⅱ类射线装置；在东区肿瘤综合治疗楼负1楼利用现有机房改造建设后装机治疗系统，拟购置安装1台铱-192（192Ir）后装机，内装1枚192Ir密封放射源，额定装源活度为3.7×1011Bq（10Ci），属使用Ⅲ类放射源。

项目1#DSA手术室和后装机治疗室两个子项已建成，2#DSA暂未配置和安装DSA装置。根据国务院建设项目环境保护管理条例等法律法规关于分期建设分期验收的原则和要求，本期（即一期）验收规模为项目的1#DSA手术室和后装机治疗室两个子项。

（二）建设过程及环保审批情况

2024年12月，医院委托山东嘉宜环安项目管理有限公司编制了《聊城市人民医院DSA装置及后装机应用项目环境影响报告表》，2025年02月21日聊城市生态环境局对该项目进行了批复（聊环辐表审〔2025〕2号）。医院现持有由聊城市生态环境局颁发的辐射安全许可证，证书编号：鲁环辐证[15040]，准予使用Ⅲ类、V类放射源；使用Ⅱ类、Ⅲ类射线装置；使用非密封放射性物质，乙级非密封放射性物质工作场所，有效期至2027年2月23日。本项目于2025年3月开工建设，于2025年8月27日建成并进行调试运行。

项目从取得辐射安全许可证至调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录等情况。

（三）投资情况

本期实际总概算3000万元，其中辐射安全与防护设施实际总概算150万元。

二、辐射安全与防护措施建设情况

（一）辐射安全与防护设施建设情况

1、1#DSA手术室四周墙体均采用实体屏蔽，防护门均设计有工作状态指示灯、门灯联动装置和电离辐射警告标志、闭门和防夹装置，手术室内配置对讲系统和监控设备等。建设有通风系统，管路进出口采取了相应的屏蔽措施。手术室配备足够数量的铅衣、铅围脖、铅手套、铅帽、铅眼镜等各类防护器材，DSA装置自带铅防护吊帘、床侧防护帘、床侧防护屏等，满足防护要求及工作需求。

2、后装机治疗室墙体采用混凝土实体屏蔽，防护门为2mmPb。防护门设置电离辐射警告标志、工作状态指示灯、门-源联锁装置；设置红外线防挤压装置，内外手动开门装置；设备具有自动回源装置。建设有通风系统，上进下出，管路进出口采取相应的实体屏蔽措施。治疗室、迷道与控制室之间设计有电视频装置及双向交流对讲系统，在治疗室迷道内口处设置固定式辐射剂量监测仪，机身和治疗室内以及控制台上设置紧急停机按钮，治疗室内配备应急贮源容器和长柄镊子等应急工具。

（二）辐射安全与防护措施和其他管理要求落实情况

1、医院辐射安全管理机构健全，制定并落实了各项辐射安全管理规章制度。

2、本期辐射工作人员均已参加辐射安全与防护培训及考核，考核成绩合格，在有效期内。

3、医院配备了巡检仪，个人剂量报警仪，辐射工作人员配备了个人剂量计，已委托有资质单位开展个人剂量监测，并建立了个人剂量档案，一人一档。

三、工程变动情况

本期建设地点、规模、主要建设内容及辐射安全与防护设施/措施落实情况等与环评文件及其批复内容基本一致。

四、工程建设对环境的影响

验收监测结果表明：

（一）辐射工作场所与环境辐射水平为：

1、在DSA关机状态下，手术室周围剂量率为77.1nGy/h～84.3nGy/h，处于聊城市天然辐射水平正常波动范围内。在DSA开机条件下，手术室四周、防护门外30cm处剂量率为81.3nSv/h～164.2nSv/h，满足辐射剂量率不大于2.5μSv/h的要求。

2、在后装机关机状态下，治疗室周围剂量率为79.8nGy/h～102.7nGy/h，处于聊城市天然辐射水平正常波动范围内。在后装机开机条件下，治疗室四周、防护门外30cm处剂量率为81.5nSv/h～239.3nSv/h，满足辐射剂量率不大于2.5μSv/h的要求。

（二）本期所致辐射工作人员和公众的年有效剂量

根据验收监测结果估算：

1、DSA

本次DSA手术室内职业人员可能接受的最大年有效剂量满足环评报告提出的职业人员年当量剂量约束值5mSv、四肢年剂量当量约束值不超过125mSv，眼晶体年剂量当量约束值不超过37.5mSv要求。公众成员年有效剂量满足环评报告采用的公众人员0.25mSv/a的年管理剂量约束值。

2、后装机

后装机职业人员所受年有效剂量均低于环评报告提出的5mSv的年管理剂量约束值；后装机治疗室外公众成员所受年有效剂量公众成员年管理剂量约束值0.1mSv/a。

五、验收结论

聊城市人民医院认真履行了本项目的环境保护审批和许可手续，落实了环评文件及其批复的要求，严格执行了环境保护“三同时”制度，相关的验收文档资料齐全，辐射安全与防护设施及措施运行有效，对环境的影响符合相关标准要求。

综上所述，验收组一致同意聊城市人民医院DSA装置及后装机应用项目（一期）通过竣工环境保护设施验收。

六、后续要求

1、健全场所辐射日常检测管理体系；

2、适时修订和完善辐射安全管理规章制度。

七、验收人员信息

验收人员信息见附表。

聊城市人民医院

2025年10月23日

聊城市人民医院

DSA装置及后装机应用项目（一期）竣工环境保护验收工作组名单

| 组 成 |  | 姓 名 | 单 位 | 职务/职称 | 联系方式 | 签 名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组 长 | 建设单位 （编制单位） | 常玉锋 | 聊城市人民医院 | 设备管理与维修科科长 | 13346256798 |  |
| 成 员 |  | 杨兰菊 |  | 导管室护士长 | 13346258009 |  |
|  |  | 王宏英 |  | 放疗中心主任 | 15020675211 |  |
|  |  | 张栋青 |  | 高级工程师 | 15065528480 |  |
|  | 验收监测单位 | 柴文秀 | 山东鼎嘉环境检测有限公司 | 工程师 | 15634111818 |  |
|  | 技术专家 | 王荣锁 | 山东省核与辐射安全监测中心 |  | 13356672848 |  |
|  |  |  | 济南市环境影响评价技术审查中心 |  |  |  |